# Text boxes

=« МЕТЕО-10 » =

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

(МЕТЕОСТАНЦИЯ)

Паспорт

Руководство по эксплуатации

Сертификат соответствия

№ROCC RU.ME20.C00365

Москва

2009

# Содержание

1.  Назначение прибора                                                      3 стр.

2.  Комплектность                                                               3 стр.

3.  Технические характеристики                                        4 стр.

4.  Устройство и принцип работы прибора                       5 стр.

5.  Подготовка к работе и проведение измерений            6 стр.

6.  Требования безопасности                                               7 стр.

7.  Условия эксплуатации                                                    7 стр.

8.  Хранение                                                                          7 стр.

9.  Гарантийные обязательства                                            8 стр.

10. Специальные отметки                                                    9 стр.

# 1. Назначение прибора

Прибор для измерения климатических параметров      «МЕТЕО-10», предназначен для определения  температуры, влажности воздуха и атмосферного давления.

Функции прибора:

- измерение относительной влажности воздуха, %;

- измерение атмосферного давления, кПа, мм.рт.ст;

- измерение температуры воздуха, ºС.

Область применения – контроль климатических условий проведения испытаний электрооборудования.

Прибор «МЕТЕО-10» является многофункциональным, восстанавливаемым, ремонтируемым изделием и по номенклатуре показателей надежности относится к виду II согласно ГОСТ 27.003-90.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с паспортом и руководством по эксплуатации.

# 2. Комплектность

Прибор «МЕТЕО-10»  ______________________________ 1 шт.

Батарея питания типа  «Крона»                                               1 шт.

Паспорт и руководство по эксплуатации                               1 шт.

Сумка-чехол                                                                               1 шт.

3. Технические характеристики Диапазон измерений: Температура, °С -10…+50 Давление, кПа 80… 106 Относительная влажность, % 10…96 Абсолютная погрешность измерений: Температура, °С ± 0,5 Давление, кПа ±1,0 Относительная влажность, % ± 5,0 Для достижения указанных точностных характеристик необходимо, чтобы прибор пришел в равновесное состояние с окружающей средой. Поэтому, в зависимости от условий транспортировки и эксплуатации, может потребоваться значительное время выдержки на месте измерения. Например, после транспортировки в зимнее время измерения в отапливаемом помещении можно проводить после выдержки прибора в расчехленном состоянии не менее 2хчасов. Питание, В ____________________ 9 Потребляемый ток в режиме измерения не более, мА_____15 Габаритные размеры прибора, мм ______________130x70x25 Масса прибора не более, кг __________________________0,2 Службы не менее 3 лет. Рабочие условия применения: -атмосферное давление, кПа ___________________ 80 … 106 -температура окружающего воздуха, ºС_________ 0 … +50 -относительная влажность воздуха, % __________ 90 при T>0 Время установки рабочего режима. Для влажности: не более 10 мин.

# 4. Устройство и принцип  работы прибора

«МЕТЕО-10» содержит: датчики влажности, давления, температуры, микроконтроллер.

Принцип работы прибора «МЕТЕО-10» состоит в преобразовании значения аналогового сигнала с датчиков, его последующей обработки и вывода данных на жидкокристаллический  (ЖК) дисплей.

Прибор «МЕТЕО-10» смонтирован в диэлектрическом корпусе. На лицевой панели размещен  ЖК дисплей, кнопка включения и выключения прибора расположена на боковой стенке прибора.

В корпусе просверлены отверстия для вентиляции внутреннего пространства прибора.

светодиодный дисплей.аналоговым выходом (напряженормируется.____________________________________

# 5. Подготовка к работе и проведение измерений

## После перевозки прибора в зимних условиях перед очередным включением следует выдержать прибор при температуре 20 ( 5 (С в течение 2 ч.

6. Проведение измерений:

6.1	Поставить прибор на горизонтальную сухую поверхность. Не пытайтесь проводить измерения, удерживая метеостанцию в руках, это приведет к искажению показаний влажности и температуры. Время ожидания 10 минут.

6.2	Включить прибор кнопкой ВКЛ. На жидкокристал-лический дисплей выводятся 3 климатических параметра: температура -  ºС , влажность - %  и атмосферное давление в двух единицах измерения (hPa; mmHg). Значения измерений автоматически обновляются по мере изменения климатических параметров.

После проведения измерений прибор отключить от питания.

7. Техническое обслуживание изделия

Смена батареи:

- открыть крышку батарейного отсека.

- извлечь использованную батарею.

- вставить новую батарею.

8. Требования безопасности

1. Запрещается вскрывать, разбирать прибор и вносить в схему изменения.

2. Запрещается эксплуатировать прибор с механическими повреждениями корпуса.

3. Не допускается попадание воды или другой жидкости во внутрь корпуса прибора.

4. Не допускается контакт прибора с ацетоном, бензином и другими химически активными веществами, а так же их парами.

# 9. Условия эксплуатации

Прибор «МЕТЕО-10» пригоден к эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -10 0C до + 50 0C и относительной влажности воздуха до 90 %.  После транспортировки в зимних условиях перед очередным включением необходимо дать прогреться прибору до температуры окружающего  воздуха в течение 2-х часов.

# 10. Хранение

Прибор «МЕТЕО-10» рекомендуется хранить при температуре окружающего воздуха от +5ºС до +35ºС и влажности воздуха до 95 %. При хранение прибора в течение времени, превышающего 10 суток, следует извлечь батарею из батарейного отсека.

11. Гарантийные обязательства

Изготовитель устанавливает гарантийный срок для прибора «МЕТЕО-10» в 12  месяцев со дня реализации, при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности.

В течение гарантийного срока изготовитель производит ремонт  вышедшего  из строя прибора при условии наличия паспорта, отметки организации-продавца, даты продажи, отсутствия внешних повреждений корпуса и сохранности пломб изготовителя.

Заключение о неисправности прибора по вине изготовителя или неисправности вследствие неправильной эксплуатации составляется изготовителем в присутствии заинтересованных сторон.

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:

105043, г. Москва, ул. 4-я Парковая, д. 27, стр. 1.

ООО НПФ - МИЭЭ «Приборы Мосгосэнергонадзора»

т. (095) 965-3790, факс 965-3846, по техническим вопросам обращаться по тел. 965-3989.

Наш сайт в интернете: www.prbe.ru, www.mieen.ru

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в прибор изменения, не ухудшающие метрологические характеристики прибора.

12. Поверка прибора

Поверка прибора проводится органами Государственной Метрологической службы или организациями, аккредитованными на право поверки.

13. Свидетельство о приемке

Прибор для измерения климатических параметров «Метео-10», зав. № ______, соответствует требованиям технических условий

ТУ 421790-008-70268773-07, и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК                             ___________________

личная подпись

Дата выпуска         ___________   200__г.

Место отметки организации-продавца

о продаже прибора

Дата продажи

"______"________________200__г.

М. П.

При отсутствии отметки организации-

продавца гарантийный срок исчисляется

с  даты изготовления

Сведения о первичной поверке прибора

Организация, производившая поверку:

Дата__________________

Клеймо

поверителя:                                     Подпись_______

Сведения о периодической поверке прибора

Результаты поверки (калибровки) прибора для измерения   климатических параметров «МЕТЕО-10»,  зав № ______

| Организация производившая поверку | Дата поверки | Результаты поверки | Подпись поверителя и оттиск поверительного клейма | Дата очеред- ной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2

11

10

3

4

9

8

5

7

6